## AMFE PRODUCTO
ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)
AMFE DE PRODUCTO (DISEÑO)
NOMBRE DEL PRODUCTO: OclumTech
REFERENCIA DEL PRODUCTO: | [15 empty] | REALIZADO POR: GADIN
FECHA DISEÑO FINAL: 09/06/2024 | [15 empty] | REVISADO POR: GADIN
RESPONSABLE DEL DISEÑO: GADIN | [15 empty] | VALIDADO POR: GADIN
ANÁLISIS | [13 empty] | FECHA: |  | REVISIÓN
ELEMENTO/ COMPONENTE | FASES | FALLOS POTENCIALES | [6 empty] | ESTADO ACTUAL |  |  |  |  | ACCIONES |  | SITUACIÓN DE MEJORA
|  | MODOS DE FALLO | EFECTOS | CAUSAS DEL MODO DE FALLO | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR | MEDIDAS DE ENSAYO Y CONTROL PREVISTAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR | ACCIÓN CORRECTIVA | RESPONSABLE/ PLAZO | ACCIONES IMPLANTADAS | GRAVEDAD | OCURRENCIA | DETECCIÓN | NR
Programa | CRASH | Crash en la aplicación | Perdida de funcionalidad de la aplicación y dissatisfaccion del usuario final | Errores de codigo o programacion | 10 | 5 | 5 | 250 | Control de errores de crash detectados para un posterior parcheo de los errores causantes | 10 | 3 | 3 | 90 | [7 empty] | lista: Diagnosis erronea, mal funcionamiento de la app- codigo error en la app,
| CLASIFICACION DE CALIDAD | Clasificación de calidad de imágenes | Posible diagnosis incorrecta al usar imágenes de mala calidad | Errores en la clasificación de calidad de la aplicación | 8 | 5 | 5 | 200 | Mejora del modelo de clasificación de calidad y arreglo de posibles fallos | 8 | 3 | 3 | 72
|  |  | Perdida de toda funcionalidad de la aplicación al no usar imágenes de buena calidad | Errores en la clasificación de calidad de la aplicación | 9 | 5 | 5 | 225 | Mejora del modelo de clasificación de calidad y arreglo de posibles fallos | 9 | 3 | 3 | 81
| SEGMENTACIÓN | Segmentación del fondo de ojo | Errores en procesos de segmentación posterior y diagnosis incorrecta | Error en la eliminacion de vasos sanguineos del disco optico | 10 | 5 | 6 | 300 | Desarrollo de formas diferentes de eliminar vasos sanguineos sin dejar rastros dificiles de evitar | 10 | 3 | 4 | 120
|  |  | Errores en extracción de caracteristicas posterior y diagnosis incorrecta | Error en la segmentacion del disco optico | 10 | 6 | 6 | 360 | Desarrollo de diferentes metodos de segmentacion para hacer en paralelo que corrigan errores entre si | 10 | 4 | 4 | 160
|  |  | Errores en extracción de caracteristicas posterior y diagnosis incorrecta | Error en la segmentacion de la copa optica | 10 | 8 | 6 | 480 | Desarrollo de diferentes metodos de segmentacion para hacer en paralelo que corrigan errores entre si | 10 | 5 | 4 | 200
|  |  | Errores en todas las posteriores segmentaciones | Selección incorrecta del canal rojo para la segmentacion de la imagen | 10 | 8 | 6 | 480 | Desarrollo de metodos mas confiables para las imágenes con demasiado color rojoque eviten errores de segmentacion | 10 | 6 | 3 | 180
|  |  | Error en selección de objeto que segmentar | Ratio en funcion "selectseg" incorrecto | 10 | 8 | 6 | 480 | Desarrollo de ratios diferentes que encuentren el dico optico mas consistentemente | 10 | 6 | 3 | 180
| DIAGNOSTICO DE GLAUCOMA | Clasificación en el modelo de deteccion de glaucomas | Diagnosis incorrecta de la aplicación | Error en la extracción de caracteristicas de la imagen | 10 | 7 | 7 | 490 | Punto de control despues de la extraccion de caracteristicas pera comprobacion de la correcta extraccion de estas | 10 | 4 | 4 | 160
|  |  | Diagnosis incorrecta de la aplicación | Modelo de diagnosis de glaucomas incorrecto | 10 | 8 | 8 | 640 | Pruebas extensivas con varios pacientes antes de dar por finalizado el producto | 10 | 6 | 3 | 180
| GUARDADO DE RESULTADOS | Formato de la imagen | Procesamiento érroneo por parte de la aplicación | Programación de la función de guardado errónea | 8 | 5 | 5 | 200 | Comprobacion del formato de la imagen antes del proceso | 8 | 2 | 2 | 32
|  | Guardado de la imagen procesada | Dissatiscaccion del usuario final | Programación de la funcion de guardado erronea | 8 | 5 | 5 | 200 | Comprobacion de la funcion de guardado de la imagen | 8 | 2 | 2 | 32
Equipos a usar en combinación | RETINÓGRAFO | Calibración del retinógrafo | Pérdida de calidad y enfoque de la imagen obtenida | Erróneo mantenimiento o el personal no ha empleado el manual de insttucciones correctamente | 8 | 7 | 8 | 448 | Establecer puntos de control que se encarguen del mantenimiento. Establecer un manual sencillo que se deba cumplir por parte de los profesionales | 8 | 3 | 8 | 192
|  | Posicionamiento del paciente en el retinógrafo | Pérdida de calidad y enfoque de la imagen obtenida | No se ha asegurado que el paciente se encuentre posicionado según el manual de funcionamiento | 6 | 8 | 5 | 240 | Designar una persona que sea encargada de asegurarse de que el posicionamiento sea el correcto | 6 | 4 | 2 | 48
|  | Ajuste de la zona de la que se quiere obtener la imagen | Pérdida de calidad y enfoque de la imagen obtenida | Falta de movilidad del retinógrafo | 8 | 6 | 4 | 192 | Control que asegure que el retinografo que se va a adquirir va a tener la movilidad necesaria según el espacio en el que se va a implantar | 8 | 3 | 2 | 48
| ORDENADOR | Memoria RAM o espacio en el disco insuficiente | Pérdida de imágenes o información de pacientes | Calidad de ordenador insuficiente | 9 | 7 | 4 | 252 | Puntos de control que verifiquen que las especificaciones técnicas necesarias se cumplen | 9 | 3 | 3 | 81
|  | Procesador CPU insuficiente | Falta de rapidez en el proceso de apoyo al diagnóstico | Calidad de ordenador insuficiente | 6 | 7 | 6 | 252 | Puntos de control que verifiquen que las especificaciones técnicas necesarias se cumplen | 6 | 3 | 3 | 54
|  | Antivirus y firewall inexistentes | Incumplimiento de los requisitos sobre la privacidad de los pacientes | Falta de contratación o actualización de los métodos de seguridad | 10 | 7 | 8 | 560 | Puntos de control que verifiquen que las especificaciones técnicas necesarias se cumplen | 10 | 3 | 5 | 150
|  | Sistema operativo inadecuado | Incompatibilidad con la aplicación | Ordenador con sistema operativo diferente a Linux, MacOs o Windows | 10 | 6 | 4 | 240 | Puntos de control que verifiquen que las especificaciones técnicas necesarias se cumplen | 10 | 3 | 2 | 60
|  | Versión inadecuada del sistema operativo | Incompatibilidad con la apliación | Falta de actualizaciones | 8 | 5 | 4 | 160 | Puntos de control que verifiquen que las especificaciones técnicas necesarias se cumplen | 8 | 3 | 3 | 72
Etiqueta | NO DISPONIBLIDAD | Etiqueta no disponible en la aplicación | Información esencial para el usuario inexistente | Programacion incorrecta del boton "UDI" en la aplicación | 10 | 6 | 6 | 360 | Punto de control para verificar que la información ha sido añadida | 10 | 2 | 3 | 60
|  | Etiqueta no disponible en la pagina web | Información esencial para el usuario inexistente | Insuficiente mantenimiento de la pagina web | 10 | 6 | 6 | 360 | Punto de control para verificar que la información ha sido añadida | 10 | 2 | 3 | 60
| INFORMACIÓN | Información incorrecta en la etiqueta | Confusión del usuario final | Falta de comunicación y comprobaciones insuficientes | 10 | 7 | 8 | 560 | Punto de control para verificar que toda la información es correcta | 10 | 4 | 5 | 200
|  | Complejidad excesiva | Etiquetas demasiado complicadas o detalladas pueden abrumar a los usuarios, lo que podría llevar a errores en su uso | Elección errónea del vocabulario empleado | 8 | 5 | 6 | 240 | Punto de control para revisar que el vocabulario empleado es comprensible | 8 | 4 | 5 | 160
|  | Omisión de información crucial | Si la etiqueta no proporciona toda la información necesaria sobre el producto, los usuarios pueden estar en riesgo de usar el producto de manera incorrecta. | Elección errónea de la información a añadir | 10 | 5 | 6 | 300 | Punto de control para verificar que toda la información ha sido añadida | 10 | 3 | 4 | 120
| DISEÑO | Diseño poco claro | Un diseño confuso o desorganizado de la etiqueta puede dificultar que los usuarios encuentren la información que necesitan rápidamente, lo que podría llevar a errores en el uso del producto. | Elección errónea del diseño o colores a utilizar | 8 | 6 | 7 | 336 | Punto de control encargado de validar el diseño final | 8 | 3 | 5 | 120
| CALIDAD | Imagen borrosa en la página web | El usuario puede hacer un uso erróneo del dispositivo, lo cual puede derivar a diversos problemas de diagnóstico | Insuficiente mantenimiento de la pagina web e insuficientes comprobaciones | 8 | 7 | 6 | 336 | Punto de control encargado de verificar la calidad | 8 | 2 | 3 | 48
|  | Letra demasiado pequeña de la imagen o pdf adjuntos | El usuario puede hacer un uso erróneo del dispositivo, lo cual puede derivar a diversos problemas de diagnóstico | Elección errónea del estilo de letra | 8 | 6 | 5 | 240 | Punto de control encargado de verificar la calidad | 8 | 3 | 4 | 96
Instrucciones | INFORMACIÓN | Información incorrecta en las instrucciones | Confusión del usuario final | Falta de comunicación y comprobaciones insuficientes | 10 | 6 | 8 | 480 | Puntos de control encargados de validar la información teniendo en cuenta los requerimientos del Reglamento | 10 | 3 | 5 | 150
|  | Instrucciones obsoletas | Si no se actualizan para reflejar cambios en el producto, los usuarios podrían confiar en información obsoleta que ya no sea precisa o segura | Falta de actualización y actualidad en los criterios de reglamentación de instrucciones | 9 | 7 | 8 | 504 | Punto de control encargado de actualizar las instrucciones siempre que se requiera | 9 | 3 | 5 | 135
|  | Falta de información requerida por el Reglamento | Pueden llevar a una variedad de malentendidos y errores en el uso del producto | Falta de conocimiento y actualización hacia los requerimientos exigidos por la reglamentación | 9 | 6 | 8 | 432 | Puntos de control encargados de validar la información teniendo en cuenta los requerimientos del Reglamento | 9 | 3 | 4 | 108
|  | Complejidad excesiva | Instrucciones demasiado complicadas o detalladas pueden abrumar a los usuarios, lo que podría llevar a errores en el uso | Traslado de lenguaje demasiado técnico sobre softwares hacia un destinatario especializado hacia un usuario especializado en medicina | 8 | 7 | 8 | 448 | Puntos de control y responsables encargados de establecer un lenguaje adecuado que permita el entendimiento del usuario final | 8 | 2 | 5 | 80
|  | Instrucciones ambiguas | Pueden llevar a una variedad de malentendidos y errores en el uso del producto | Falta de claridad y legibilidad en las instrucciones | 8 | 6 | 7 | 336 | Puntos de control en los que se compruebe el cumplimiento de los requisitos esenciales de claridad de las instrucciones | 8 | 3 | 4 | 96
|  | Traducción incorrecta | Los usuarios que no hablan el idioma original pueden tener dificultades para comprenderlas | Uso de métodos de traducción poco efectivos o incompletos | 9 | 7 | 8 | 504 | Puntos de control en los que se compruebe el cumplimiento de los requisitos esenciales de las instrucciones | 9 | 2 | 4 | 72
| NO DISPONIBLIDAD | Instrucciones no disponibles en la pagina web | Confusión del usuario final | Insuficiente mantenimiento de la pagina web | 10 | 6 | 6 | 360 | Puntos de control en los que se verifique la presencia de las instrucciones | 10 | 2 | 3 | 60
| LEGIBILIDAD | No son legibles | El usuario puede hacer un uso erróneo del dispositivo, lo cual puede derivar a diversos problemas de diagnóstico | Mala elección del tipo y tamaño de letra | 10 | 7 | 7 | 490 | Puntos de control que validen el estilo de letra y tamaño que vayan a ser empleados | 10 | 3 | 4 | 120